[image: ]              




























             KTM SERİSİ ÇEKME TEST CİHAZLARI
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KTM - SERİSİ HİDROLİK ÇEKME TEST CİHAZLARI 

Yüksek Kapasiteli Testlerde Güç, Hassasiyet ve Güvenilirlik

[bookmark: _Hlk222927722][bookmark: _Hlk222927482]• Yerli mühendislik, global kalite
• Esnek üretim ve özel çözümler
• Satış sonrası güçlü destek

ALŞA marka KTM Serisi hidrolik üniversal test cihazlarımız tüm dünya üzerinde geçerli olan test standartları 
ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, ISO6892, EN100021-1-2001, ASTM E8M, JIS Z2241-1998, ISO7500-1, 
ISO4012, ISO10065, TSE EN ISO 6892-1:2010 ve diğer uluslararası standartları ile Çekme, Basma, Eğilme testleri 
ve değişik fikstürler kullanarak yüzlerce çeşit çekme testi, metal malzemelerde ve/veya metal olmayan yapı
malzemelerinde (beton, yapı kimyasalları, aluminyum..v.s) yüksek kalite, verimlilik ve hassasiyet prensibiyle
dünya standartlarında çözümler sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

KTM serisi en gelişmiş fonksiyonlu gövde yapısına sahip ve yüksek teknolojik kumanda ve veri toplama
sistemine sahiptir.

KTM serisi Test Cihazları, özel kullanım alanlarında uygulanmak üzere ürettiğimiz test aksesuarları, çekme
çeneleri, test fikstürleri, çeşitli aparatlar, yüksek sıcaklık fırınları, iklimlendirme test kabinleri, otomatik, video, lazer 
ve long travel ekstansometreler ile birlikte kullanılarak birçok malzemeye çekme testi, basma testi ve eğme deneylerini uygulayabilmenizi sağlar.

Özel üretim projeleri ve  test uygulamalarına özel kullanmanız gereken birçok farklı malzeme, şekil ve boyuta göre 
oluşturulacak numuneleriniz için ASTM, ISO, DIN, EN, BS ve diğer uluslararası test standartlarına göre çene, 
test fikstürü, aksesuar ve aparatı bünyemizde üretebiliyoruz.

Kolay ve fonksiyonel kullanıma uygun tasarlanmış Çekme Test Cihazlarımız sayesinde farklılık gösteren
numunelerinizin çekme, basma ve eğme testlerini uygun aksesuarları temin ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Hidrolik çekme test cihazları, metalik malzemelerde hassas çekme testlerini gerçekleştirir. ISO 6892-1'e göre
çekme testlerini temaslı ekstansometreler, video ekstansometreler, otomatik ekstansometreler gibi aksesuarlar da 
kullanarak en hassas şekilde gerçekleştirir.

V tipi yataklamalar ile tasarlanan hidrolik/pnömatik çeneler, numunelerin sağlam bir şekilde kavranmasını sağlar. 
Numuneler daha düşük operatör kuvveti ile güvenli bir şekilde yüklenebilir.

Hidrolik test cihazlarının kuvvet ölçümü, hassas yük hücreleri ile doğrudan yükleme ekseninin merkezinden ölçülür. 
Yük verileri, hidrolik ve mekanik kaynaklı kayıplardan etkilenmez. 


İlgili test standartları:
ASTM A370, ASTM A615, ASTM C39, ASTM C109, ASTM E4, ASTM E8, ASTM E9, ASTM E83, ASTM E290,
ASTM F606, ISO 6892-1, ISO 6892-2, ISO 7438, ISO 9513, ISO 15630-1, EN 10002-1, EN 10002-2, EN 10002-4
JIS Z2248, BS 4449
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Genel Bakış
ALŞA KTM Serisi Hidrolik Universal Test Cihazları; yüksek kapasiteli çekme, basma ve eğilme testleri için tasarlanmıştır. Ağır hizmet uygulamalarında maksimum performans, stabilite ve uzun ömür sunar.

Öne Çıkan Avantajlar

• Yüksek kapasiteli test çözümü (200 kN – 2000 kN)
• 4 kolonlu sağlam gövde yapısı
• Hidrolik güç ile stabil ve güçlü yükleme
• Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik
• Geniş aksesuar ve uygulama uyumluluğu


MODELLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

	Model

ÖZELLİKLER
	

   KTM 200-300R
	

KTM 400-600R
	

  KTM 800-1000R
	

KTM150-2000R

	Max. TEST YÜKÜ (Ton)
	20/30
	40/60
	80/100
	150/200

	Yük Çözünürlüğü
	1/2000

	Yükleme Hassasiyeti
	            2% e 100% ≤±1% 

	Hareket Hassasiyeri
	≤±0.5%

	Hareket ölçme Çözünürlüğü
	0.001mm

	Strain Gauge Çözünürlüğü
	≤±0.5%

	Ekstansiometre Hassasiyeti
	                   0.001mm
           Hidrolik kontrol/Robutest
4 kolonlu hidrolik kontrollü yeni nesil gövde

	Kontrol Modu
	

	Gövde Yapısı
	

	Gerilme Ölçüm aralığı
	1-60（N/mm2）S-1

	Hız
	0.00025/S-0.0025/S

	Maximum Çekme Alanı
(Pistonlar Dahil) mm
	500
	600
	800
	1000

	Maximum Basma Alanı (mm)
	400
	500
	700
	850

	Yuvarlak Numune Tutuma çapları (mm)
	Ф5-26
	Ф6-32
	Ф20-40
	Ф20--80

	Düz Numune tutma kalınlıkları (mm)
	0-20
	0-24
	0-30
	10-40

	  Piston stroke (mm)
	250
	250
	250
	250

	Maximum Eğilme Mesnet Açıklığı
	500
	600
	650
	720

	Yükleme Hızı
(mm/min)
	>50

	Kolonlar arası mesafe (mm)
	435
	500
	565
	580

	Makine
Ebatları (mm)
Hidrolik
	Gövde
	600×520×2250
	800×700×2400
	900×660×2380
	1300×900×3220

	
	
Kontrol Ünitesi
	800×1100×800
	    1050×770×1280
	
1050×770×1280
	
1050×770×1280

	Weight (KG) (Takribi)
	2250
	2700
	3000
	6000
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Çekme Çeneleri	                             Küresel Basma Plakaları
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3 Nokta Eğilme Aparatı	                4 Nokta Eğilme Aparatı	                 Çimento Basma-Eğilme Aparatı
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Çelik Halat çenesi	                   Özel Çeneler	                                   Diğer standart Çeneler
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                                              Ekstansometre
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